# Приложение 1

# к Руководству по эксплуатации

# УТВЕРЖДАЮ

## Руководитель ГЦИ СИ

## Заместитель директора

## ФГУП ВНИИОФИ

______________Н.П. Муравская

«____»________________2005г

### ИЗМЕРИТЕЛЬ СВЕТОПРОПУСКАНИЯ СТЕКОЛ

### "ТОНИК"

### МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

М 019.000.00 МП

Генеральный директор

ЗАО НПФ "МЕТА"

____________Н.В.Мартынов

"___"___________2005г.

Настоящая методика поверки распространяется на измеритель светопропускания стекол "ТОНИК" (далее – прибор), предназначенный для определения светопропускания стекол, и устанавливает методику первичной поверки и периодической поверки в процессе эксплуатации.

Межповерочный интервал – 1 год.

# 1 операции поверки

1.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование операции | Номер пункта методики поверки |
| --- | --- |
| Внешний осмотр | 6.1 |
| Опробование | 6.2 |
| -проверка общего функционирования |  |
| Определение метрологических характеристик | 6.3 |
| -проверка абсолютной погрешности измерения светопропускания и диапазона измерений |  |

1.2. Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный результат,  дальнейшую поверку прекращают.

# 2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2

| Номер пункта методики поверки | Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и (или) метрологические (МХ) и основные технические характеристики |
| --- | --- |
| 6.3 | Набор мер спектрального коэффициента пропускания и координат цвета, Тсв от 4 до 100 % (эталонных светофильтров), аттестованных в диапазоне длин волн от 400 до 750 нм. Допустимая погрешность ±0,5%. |

2.2 Допускается применение других средств поверки, тип которых утвержден и внесен в Государственный реестр средств измерений РФ, метрологические характеристики и статус которых не хуже указанных в таблице 2.

2.3 Средства измерений, применяемые при поверке, должны иметь действующие свидетельства о поверке.

# 3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки соблюдают следующие требования безопасности:

3.1 Не прилагать больших усилий к органам управления прибора, содержать его в чистоте, не подвергать ударам, не допускать падения.

# 4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки необходимо соблюдать следующие условия:

- температура воздуха (20 ( 5) ОС;

- относительная влажность (60 ( 15) % при температуре воздуха             (20 ( 5) ОС;

- атмосферное давление (101,3 ( 4,0) кПа (760 ( 30 мм рт. ст.).

# 5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

- заряжают встроенную аккумуляторную батарею прибора;

- осматривают средства поверки: эталонные светофильтры должны быть чистыми на  просвет  и  в отраженном свете, без механических повреждений; протирают стекло мягкой фланелью, при необходимости допускается смачивание фланели в спирто-эфирной смеси;

- проверяют наличие паспортов и сроков годности средств поверки.

# 6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр

6.1.1 При внешнем осмотре устанавливают соответствие прибора следующим требованиям:

-отсутствие внешних повреждений, влияющих на работоспособность прибора;

- исправность органов управления;

- соответствие маркировки требованиям М 019.000.00 РЭ;

- четкость надписей на панелях.

6.1.2 Результаты внешнего осмотра считают положительными, если прибор соответствует перечисленным требованиям.

6.2 Опробование

6.2.1 При опробовании осуществляют проверку общего функционирования прибора, используя руководство по эксплуатации М 019.000.00 РЭ.

Проверку проводят в последовательности:

1) совмещают поверхности осветителя и фотоприемника и, удерживая в таком положении, включают питание прибора;

2) после выхода прибора в рабочий режим контролируют уровень напряжения аккумуляторной батареи;

3) отводят осветитель в сторону от фотоприемника и убеждаются визуально в свечении источника света;

4) полностью закрывают отверстие фотоприемника ладонью и убеждаются, что показания индикатора находятся в пределах 0…1%.

6.2.2 Результаты опробования осмотра считают положительными, если прибор соответствует перечисленным требованиям.

6.3 Определение метрологических характеристик

6.3.1 Проверка абсолютной погрешности измерения светопропускания и диапазона измерений проводят при последовательном измерении светопропускания эталонных светофильтров.

6.3.1.1 Измерения проводят в следующей последовательности:

1) закрепляют измерительный блок и осветитель в приспособлении для поверки из комплекта прибора на расстоянии между торцами, достаточном для установки между ними эталонного светофильтра;

2) включают питание прибора;

3) выполняют в рабочем режиме калибровку уровня;

4) устанавливают эталонный светофильтр между фотоприемником и осветителем, немного прижав его к торцу фотоприемника;

5) снимают показания прибора;

6) вынимают эталонный светофильтр;

7) повторяют операции по пп. 3)…6) еще 4 раза для данного светофильтра, соблюдая однотипность установки, и вычисляют среднее арифметическое показаний  прибора  из пяти измерений;

8) по полученным результатам определяют абсолютную погрешность диапазона измерений и измерения светопропускания прибора Δо при измерении данного эталонного светофильтра по формуле:

где:

Тсв - среднеарифметическое значение  показаний  прибора  из пяти измерений, %;

Тсво  -  значение  светопропускания эталонного светофильтра, %.

6.3.1.2 Повторяют операции по п. 6.3.1.1. 3)…8) для других эталонных светофильтров.

6.3.2 Результаты поверки считают положительными, если абсолютная погрешность диапазона измерений прибора при измерении каждого эталонного светофильтра  не более  ( 2%.

# 7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Положительные результаты поверки оформляются в виде свидетельства о поверке в соответствии с требованиями ПР 50.2.006.

7.2 Приборы, не удовлетворяющие требованиям настоящей методики, признаются непригодными  и для них оформляются извещения о непригодности.

# 8 АТТЕСТАЦИЯ КОНТРОЛЬНОГО СВЕТОФИЛЬТРА

8.1 Контрольный светофильтр, входящий в комплект поставки прибора, предназначен для периодического контроля работоспособности прибора в процессе его эксплуатации.  Настоящий порядок устанавливает методику первичной и периодической аттестации светофильтра. Аттестацию  контрольного светофильтра необходимо совмещать с первичной поверкой прибора.

Периодичность аттестации - 12 месяцев.

8.2 Операции и средства метрологической аттестации

8.2.1. При проведении аттестации контрольного светофильтра должны быть  выполнены операции  и применены средства, указанные в таблице 3.

Таблица 3

| Номер пункта раздела | Наименование операции | Наименование средства поверки, основная характеристика |
| --- | --- | --- |
| 8.3.1 | Внешний осмотр | Визуально |
| 8.3.2 | Определение светопропускания | Измеритель светопропускания стекол ТОНИК, диапазон измерений - 4÷100,0 %; абсолютная погрешность (2 % |

8.2.2 Применяемые средства поверки должны иметь действующие клейма и свидетельства об их поверке.

8.3 Проведение аттестации

8.3.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре контрольного светофильтра должно быть установлено:

- отсутствие механических повреждений;

- отсутствие на поверхности жирных пятен.

Стекла светофильтра должны быть чистыми на  просвет  и  в отраженном свете. При необходимости протирают стекло мягкой фланелью, при этом допускается смачивание фланели в спирто-эфирной смеси.

8.3.2  Определение светопропускания

8.3.2.1 Определение светопропускания  проводят в следующей последовательности:

1) закрепляют измерительный блок и осветитель в приспособлении для поверки из комплекта прибора на расстоянии между торцами, достаточном для установки между ними контрольного светофильтра;

2) включают питание прибора;

3) выполняют в рабочем режиме  калибровку уровня;

4) устанавливают контрольный светофильтр  между фотоприемником и осветителем, немного прижав его к торцу фотоприемника;

5) снимают показания прибора;

6) вынимают контрольный светофильтр;

7) повторяют операции по  пп. 3)…6) еще 2 раза, соблюдая однотипность установки  для данного светофильтра, соблюдая однотипность установки, и вычисляют среднее арифметическое показаний прибора из трех измерений, что является действительным значением светопропускания контрольного светофильтра;

8) заносят действительное значение светопропускания контрольного светофильтра в таблицу поверки паспорта.

Настоящая методика поверки распространяется на измеритель светопропускания стекол "ТОНИК" (далее – прибор), предназначенный для определения светопропускания стекол, и устанавливает методику первичной поверки и периодической поверки в процессе эксплуатации.

Межповерочный интервал – 1 год.